Sistem de analiza HPLC-Spectrometrie de Masa

Agilent 6520 Accurate Mass LC ESI Q-ToF MS -

Sistemul Accurate Mass Q TOF LC/MS 6520 este produs de Agilent Technologies si a fost achizitionat prin firma Agilrom SA (firma responsabila de service-ul si mentenanta aparatului).

Sistemul poate permite:

- obtinerea spectrelor de masa (analiza MS directa) a probelor solubile in unul din solventii de lucru (injectia probei cu ajutorul unei seringi automate – KDS Scientific USA)

- analiza fractiilor separate prin HPLC (informatiile pot fi cuplate cu cele obtinute de la un detector UV).

Tehnica analitica se utilizeaza in:

- separararea unor compusi organici din amestec si determinarea masei acestora prin spectrometrie de masa

- dozare cantitativa.

Componentele cromatograful de lichide de inalta performanta:

- suport solventi

- degazor

- pompa binara (furnizarea a doi solventi simultan)

- sistem de injectare automata (serii de pana la 100 de probe)

- compariment coloane

- detector UV-VIS DAD (diode array detector)

Caracteristicile spectrometrului de masa:

  - domeniu de masa: pana la 20.000 Da

  - sursa de ionizare: Electrospray → analiza de compusi mic-moleculari sau macromoleculari polari, solubili in solventii: apa, acetonitril, metanol, etanol, 2-propanol, acetona, tetrahidrofuran, cloroform, diclorometan.

- - Obs: se admit probe solubile in amestecuri ce contin unul/ mai multi din solventii mentionati anterior si maxim 10% DMSO sau DMF.

  - analizor de masa hibrid: Quadrupol-Time of Flight

Aparatura utilizata in spectrometria de masa prezinta numeroase variante de design dar majoritatea contin cinci elemente de baza:

- Sursa de vid – pompa de vid externa, doua turbopompe interne

- Sursa de ioni – electrospray (dual ESI)

- Analizor de masa – quadrupol (Q) in tandem cu ToF (Time of Flight)

- Sistem de detectie a ionilor

- Sistem de analiza a datelor

Unele sisteme prezinta in plus o componenta care permite spectrometria de masa in tandem (permite analiza ionilor rezultati in urma unei fragmentari controlate). Aceasta componenta include o etapa suplimentara de izolare si fragmentare a ionilor selectati. In cazul sistemului de fata, izolarea este realizata in quadrupol iar fragmentarile de tip CID (collision induced dissociation) sunt produse intr-o camera de coliziune prin ciocniri cu gaze inerte (Ar, N2).

Proba este introdusa in sursa de ioni (ESI – dual spray) unde sufera un proces de volatilizare si ionizare. Ionii rezultati sunt ghidati spre analizorul de masa unde sunt separati in functie de raportul m/z, masa in functie de sarcina.

Sistemul de vidare mentine o atmosfera inerta in interiorul instrumentului, reduce concentratia ionilor, impiedicand astfel eventualele ciocniri intre acestia sau cu alte molecule prezente in sistem. Aceste ciocniri sunt exterm de importante, deoarece pot afecta major calitatea rezultatelor obtinute. Ionii sufera un proces de accelerare in etapa care preceda procesul de detectie pentru a facilita diferentierea intre mase relativ apropiate. Spectrul obtinut este rezultatul transformarii semnalelor electrice provenite de la detector. Spectrul reprezinta raportul masa/sarcina functie de abundenta ionilor.

Utilitatea unui anumit instrument specifica probelor de analizat este intr-o relatie directa cu metoda de ionizare si analiza de masa. Aparitia unui ion si/sau fragment ionic, observabila in spectrul unei anumite probe depinde de o multitudine de factori caracteristici metodei. O cunoastere avansata a particularitatilor analizei prin MS a une anumite probe poate garanta obtinerea de rezultate in timp ce lipsa acestor notiuni ofera in cele mai multe cazuri rezultate eronate.

Ionizarea prin Electro-spray (ESI – Electrospray Ionization) este o metoda blanda de producere a ionilor. Astfel, procesul de ionizare se petrece in conditii blande, fara a afecta integritatea probelor, fapt pentru care metoda isi gaseste aplicatii in special in analiza compusilor biologici precum si a conjugatelor polimere. In urma ionizarii sunt produsi ioni moleculari cvasistabili care nu sunt fragmentati in timpul analizei. Acesti ioni moleculari sunt formati prin atasamentul unor ioni mic moleculari la macromoleculele studiate ori prin sustragerea unui ion. Observarea ionilor cvasimoleculari intacti asigura determinarea masei moleculare a speciilor analizate. In plus, aparatura moderna utilizata in spetrometria de masa permite fragmentarea in mod controlat a moleculelor analizate pentru obtinerea de amanunte suplimentare care pot evidentia particularitati structurale. Controlul acestor fragmentari este asistat de calculator.

Protocolul de analiza poate crea o impresie de limitare a probelor ce pot fi analizate prin aceasta metoda. Din nefericire tehnica LC/MS este foarte sensibila la diferite tipuri de impuritati iar mentenata instrumentului recomanda precautii in utilizare care uneori pot parea exagerate. Orice impuritate poate crea disfunctionalitati ce impun reparatii costisitoare si de durata. Totusi regulile mentionate mai sus sunt susceptibile la modificari, functie de observatiile si constatarile facute pe parcurs.